尊敬的顾客

感谢您购买本公司TLHG201-10A直流电阻速测仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一、概述	- 5 -

二、主要技术参数	- 5 -

三、使用方法	- 5 -

四．注意事项	- 7 -

五．配套清单	- 7 -

六、售后服务	- 7-

- 一、概述

本仪器采用先进的开关电源恒流源和精密的测量技术，专门用于测试变压器、电机、互感器等感性负载电阻，也可测量电线电缆、焊缝接口电阻。由于测试电流大（10A恒流），测试时能快速使测试电流达到稳定值，测量时间大大缩短。是取代单、双臂电桥的理想产品。

本仪器由大屏幕液晶菜单显示所测电阻，并可打印出来。克服了同类产品由LED显示阻值在阳光下不便读数的缺点，同时还具备自动消弧功能。它具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、测试数据稳定可靠等优点。是测量各种感性负载电阻及低压开关等接触电阻理想仪器。

- 二、主要技术参数

1．使用条件：

环境温度：-15℃~50℃

相对湿度：≤85%RH

2．工作电源：

AC 220V±10%； 50Hz±5%

3．测量范围：

电阻测量范围：1μΩ~2KΩ

电流测量范围：0.1A~10A

4．测量误差：±0.2%

5．最大分辨率：1 μΩ

6．显示方式大屏幕液晶菜单显示

液晶屏面积：80mm×40mm

可打印显示结果

7．功耗：300 VA

8．外形尺寸：350×300×200（mm3）

9．重量：3 kg

- 使用方法

- 测试仪面板示意图 如：

被 测 物

1.电流正端  2.电压正端  3.电压负端  4.电流负端

5.显示屏    6.打印机    7.接地端    8.电源插座

9.电源开关 10.确定键   11.返回键   12.上行键

13.下行键  14.打印键   15.保持键

2．操作过程

（1）接线：把被测物接到上图Rx位置上。I+、V+为一侧，I- 、V-为另一侧。

到同一极I-前头，最近被测物处。

注意：测试夹一定要与被测物良好接触。

（2）打开电源开关，显示屏将出现：

欢迎使用

直流电阻测试

随后立即显示测量系统菜单：（如下图所示）

测量

数据查询

打印部分数据

按上行键或下行键进行操作设置，具体功能如下：

测量:进入档位菜单。

20mΩ 20Ω 200mΩ 200Ω 2Ω 2KΩ

打印全部数据:打印0--99组数据。

打印部分数据:打印0--99组中任意组数据。

（3）进行测量时，进入档位菜单后，按上行键或下行键选择合适的档位，按确定键进行测量，待测量结果显示后（此时可按保持键稳定测量数值），记下测量数值。若需打印，可按打印键即可打印出该次测量数值。

（2）在选取档位时，如果屏上显示超量程，按取消键，待放电完毕后，按下行键，扩大量程，再按确定键，即可显示测量结果。

（3）如果要重复测量，先按取消键，再按确定键进行重复测量。如需打印，按打印键，即可将测量结果打印出来。测量完成后，须待放电完毕才能拆线。

（4）如果要进行第二次测量，或对另一被测物测量，只需按步骤（1）重新进行接线，选定量程后按确定键测试。

安全措施：

1、使用本仪器前必须认真阅读该说明书。

2、仪器的操作者应具备一般电气常识。

3、仪器使用避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓和高温等；

4、仪器应避免剧烈振动。

5、测试完毕一定要等放电完毕后再关闭电源并拆除测                                        试线。

6、测试无载调压变压器，一定要等放电完毕后，切换档位。

7、在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

- 四．注意事项

仪器机壳必须可靠接地，试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

测量过程时，在不知道阻值大小情况下，应先选择较大的档位进行粗测，再选择合适的档位进行测量。

开机前请检查电源电流，交流220V±10%~50HZ。

更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。

试验时请确认被测设备已断电，并与其带电设备断开；

为安全起见，请将其余开路的绕组钩子全部对地短路。

五．配套清单

1．主机1台

2．电源线1根

3．电流测试线2根，电压测试线2根（带测试夹）

4．说明书1本

5．合格证、保修单1份

6．保险丝管2只（5A）

- 六、售后服务

- 本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。

- 仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

- 若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理。不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

4、本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通知。