尊敬的顾客

感谢您购买本公司TLHG-106系列交直流分压器。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

·请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目  录

一、 概述	5

二、主要技术指标	5

三、使用说明	6

四、注意事项	6

五、配件清单	6

六、售后服务	7

TLHG-106-50KV 交直流分压器

- 概述

本系列交直流分压器是现场测量用的专用仪器仪表，既可测量直流高压，又可测量交流高压的，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，在完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件，而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点，因此它是现场测量的理想仪表。

- 二、主要技术指标

1．准确度及高压阻抗

| 电压等级 |  | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC150V | AC/DC300kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分压比 |  | 1000：1 | 1000：1 | 1000：1 | 1000：1 |
| 阻抗 |  | 200MΩ | 400MΩ | 600MΩ | 1200MΩ |
| 准确度 | 直流值 | 1．0级 | 1．0级 | 1．0级 | 1．0级 |
|  | 交流值 | 1．5级 | 1．5级 | 1．5级 | 1．5级 |

2．工作环境

温度：0~40℃

湿度：≤85%RH

3．体积、重量

| 电压等级 | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC150kV | AC/DC300kV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积（mm3） | 170×170×600 | 170×170×800 | 170×170×1100 | 220×220×2100 |
| 重量(kg) | 约10 | 约15 | 约20 | 约36 |

- 三、使用说明

1．打开铝合金箱上盖，取出分压筒、专用数字测量仪表及专用电缆线。放在所需位置。

2．在分压器底座“地线”接线柱上牢固地接上地线。

3．将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。

4．将专用电缆线的一端插入分压器的输出孔中，另一端插入测量仪表的电压测量孔中，注意插紧接牢。

5．根据所需测量的高压，选择测量仪表所掷位置。（交流档或直流档）

7．加载高压并记录数据。

8．降压一段时间后，直到测量仪表显示为零时，方可拆除实验线路。

- 四、注意事项

1．本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。

2．严格注意保持操作距离，确保操作安全。

3．检查各部位联接可靠，特别是地线的牢固联接。

4．测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。

5．严禁超压使用，并注意表面的清洁，不使用时应放在阴凉干燥处。

- 五、配件清单

1．连接电缆线            1根

2．使用说明书            1份

3．产品合格证            1份

- 六、售后服务

本公司产品保修一年，三年维修，一年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修，超过一年，按成本收取少量费用。

图1：分压器连接示意图