放电球隙测试器

放电球隙测试器是直径相同的一对球型电极，当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套设备后，可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试品之用。

成套试验设备包括高压试验变压器、控制台、调压器、以及球隙器、水电阻和被试物。

- 结构

Q－50－250型放电球隙测压器（水平式），其结构由：活动底座、绝缘支架、铜球、调节轴、紧固螺钉、微调轴（标尺）、微调轮、水电阻等主要部件组成。

- 球隙器的应用

球隙距离S和球直径D应保持0.05K≤S≤0.5D，才能保证其准确度，球表面应清洁、光滑、干燥（相对湿度应在80以下）。在正式测量之前，应进行几次预放电，以使放电电压稳定，球隙周围（规定范围内）不应有其他任何物体。试验时将球隙器和试品并联，球隙器本身串有每伏1欧的保护电阻，当球隙调整到60％试验电压（球隙的放电距离可以从表1、表2中查得）之际，试品应用同时接上测定。当球隙放电时，试验变压器得低压侧电压表读数取3－4次平均值；然后按同样方法测定70％和80％试验电压时试变电压表得读数，以此三点线值作以曲线（大多为一直线），再延长此曲线（大多按正比例推算）至所需得试验电压值，求得低压侧电压表的读数，然后将球隙调整至比试验电压高10－15％的位置上，作为耐压试验过程中可能发生过电压放电保护。

表1、一球接地的球隙适用于交流电压，负极性的雷电冲击电压和长波尾冲击及两种极性的直流电压kV（峰值）

| 球隙距离cm | 球直径cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10 11 12 | 8.0 9.6 11.2 14.3 17.4 20.4 23.4 26.3 29.2 32.0 37.6 42.9 45.5 48.1 53.3 57.5 61.5 65.5 （69.0） （72.5） （75.5） （82.5） （88.5） | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.9 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 69.5 74.5 79.5 84.0 95.5 105 115 123 （131） （138） (144) (150) (155) | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 98.0 110 122 133 143 152 161 169 177 (185) (198) (209) (219) (229) | 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 81.0 86.0 99.0 112 125 137 149 161 173 184 195 206 226 244 261 275 |

表2、一球接地的球隙适用于正极性的雷电冲击电压长波尾冲击电压kV（峰值）

| 球隙距离cm | 球直径cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 10 11 12 | 11.2 14.3 17.4 20.4 23.4 26.3 29.2 32.0 37.8 43.3 46.2 49.0 54.5 59.5 64.5 69.0 (73.0) (77.0) (81.0) (90.0) (97.5) | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 97.5 109 120 130 139 148 156 163 170 | 16.8 19.9 23.0 26.0 28.9 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 98 111 124 136 147 158 168 178 187 196 212 226 238 249 | 31.7 37.4 42.9 45.5 48.1 53.5 59.0 64.5 70.0 75.5 80.5 85.5 99.0 112 125 138 151 163 175 187 199 211 233 254 273 291 |

使用球隙时，应以试验时的气温和气压下修正系数来修正，可按下列公式计算：

0.3869

U′2=SV2                  S=        相对空气密度

276+t

式中：P――气压、毫米汞柱。

V2－－标准状态下的电压（P＝768毫米汞柱，t＝20℃）亦即放电曲线中所求得电压。

- 注意事项：

高压绝缘试验必须按照国家1985－10－01实施GB311。并以6－83《高电压试验技术第二部分试验程序》和水电部《电气设备预防性试验规程》为准。

武汉天立华高电气设备有限公司

地址：武汉市东湖风景区先锋村工业园天立大厦2幢

电话：027-86385231,027-86385331,18963984838

传真：027-86385331 邮政编码：430083

网址：www.whtlhgdq.com

邮箱：whtlhg@163.com